重庆市奥林匹克体育中心

国民体质监测仪器采购项目询价招标公告

一、采购单位名称：

重庆市奥林匹克体育中心

二、采购项目名称：

国民体质监测仪器采购项目

三、采购项目内容：

（一）采购清单详见附件。

备注：本项目招标限价人民币为365000元（该限价为包干价）。

四、投标人资格条件：

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，并符合根据采购单位要求设置的特定资格条件：

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

（二）特定资格条件

1、供应商需具备医疗器械经营许可证或者医疗器械经营备案凭证（提供证明文件的复印件，原件评审时备查）。

五、投标人需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）：

（一）资格部分

1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件。

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。

3、提供上一年度账务状况报告表（资产负债表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告表（资产负债表）复印件。

4、供应商应提供具有履行合同所必需的专业技术能力的书面声明。

5、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料。

6、供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）经济部分

1、投标报价：所报单价为不能更改的闭口价，包含项目所有实施费用及一切税费。

2、注意事项：所报单价为不能更改的闭口价。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）商务部分

1、出现紧急故障无法正常使用或影响安全时，必须在接到通知后2小时内到场处理的书面承诺。

六、项目服务周期：

自合同签订开始之日前10个日历天内，完成所有物品的调试验收，并由相关部门妥善保管和使用。

七、付款方式：

自合同签定之日起全部供货完成并经采购方签字验收合格之日起20个工作日内支付合同总金额的95%。剩余5%留作质保金，质保期24个月满后无息退还（质保期自验收合格之日起算）。

八、售后服务要求：（包括发生故障作出的响应时间、伴随服务、附件及零配件、备品备件要求等）

（1）必须按合同交货时间、地点准时到位。

（2）必须负责设备器材的安装，正常使用。

（3）必须负责对使用人员的专业培训。

（4）必须接受使用期间相关场地工作人员的对器材使用满意度调查，并作为合同最后支付款项的依据之一。

（5）必须提供相应的附件、零配件、说明书两套以上。

（6）故障响应时间：2小时。

九、报送资料截止时间及地点：

2019年4月23上午09：00-09：30截止（北京时间），重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室。

十、开标时间及地点：

时间：2019年4月23日上午09：30（北京时间）

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室

十一、成交原则：

本次采购方式为询价采购（满足所有采购要求的最低价中标），如果有投标人的报价相同，则比较投标人资质、规模、所报的其它优惠服务承诺，择优确定成交供应商。

十二、招标文件公告期限：

自询价招标公告发布之日（2019年4月17日）起三个工作日。

十三、项目监督：

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

十四、联系人：唐老师       联系电话：023-68968835

重庆市奥林匹克体育中心

2019年4月17日

附件：

重庆市奥林匹克体育中心

国民体质监测仪器采购项目技术方案

- 一、项目清单

| 品目编号 | 品目名称 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国民体质检测仪(中高端) | 1套 |
| 2 | 人体成分分析仪 | 1台 |
| 3 | 超声骨密度仪 | 1台 |
| 4 | 健康体适能管理系统（含配套电脑4台） | 1套 |

二、技术参数（带*号参数为实质性参数，必须满足且需提供相关佐证材料。）

| 品目 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国民体质检测仪 | 一）身高体重测试仪： 1．量程：90～210cm、5～150kg，分度值：0.1cm、0.1kg，误差：±0.3%、±0.2%。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．*自动同时测量体重和身高。主机同时显示两项测试数据。 8．体重秤有调节底座水平的装置，并有观察水平泡，保证测试数据准确。 9．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 10．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 11．*主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 12．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 13．产品通过NSCC国体认证或检验报告 二）肺活量测试仪： 1．量程：100～9999ml，分度值：1ml，误差：±2%。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．*根据测试需要可扩充至少8人同时测试。 8．外设内置压差传感器，带液晶LCD显示，与主机同步显示测试数据，外设可单独使用。 9．外设带防水设计，吹嘴可更换，配置内置式可充电锂电池，充一次电可使用8小时以上。 10．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 11．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 12．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 13．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 14．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 三）台阶实验测试仪： 1．量程：0～99(评定指数)；0～300次/分钟(脉搏)、分度值：1次，误差：±1次。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．*配置6人测试，可扩展至12人测试。 8．主机统一发令，三分钟踏台自动倒计时，具有对测试过程中无法完成3分钟台阶测试者的评分功能。 9．*支持实时无线扩展到12人或更多人同时测试。 10．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 11．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 12．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 13．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 14．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 四）握力测试仪： 1．量程：5～99.9kgf、分度值：0.1kgf；误差：±0.2kgf。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．配置1人测试，支持无线扩充至少8人或多人同时测试。 8．外设带液晶LCD显示，与主机同步显示测试数据，外设可单独使用。 9．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 10．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 11．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 12．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 13．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 五）反应时测试仪： 1．量程：0～60000ms、分度值：1ms、误差：±1ms。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．外设台面采用轻触式长寿命按键，触点稳定。 8．测试时光电引导指示触击按键，多次测试，取最好数据作最终测试结果。 9．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 10．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 11．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 12．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 13．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 六）坐位体前屈测试仪： 1．量程：-20～35cm、分度值：0.1cm ，误差：±0.1cm。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．*配备有带滚轮的床体，方便随时移动，膝盖处配有绑带具有防作弊功能。 8．推板自动复位，自带液晶LCD显示，与主机同步显示测试数据，外设可单独使用。 9．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 10．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 11．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 12．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 13．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 七）一分钟仰卧起坐测试仪： 1．量程：0～99次、分度值：1次，误差：±1次。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．*配备带滚轮的床体，方便移动，床体上有勾脚装置固定双脚，避免测试时动作变形而受到伤害。 8．测试者平躺（仰位）时肩部有红外扫描、抱头双肘触膝（立位）有腰带式高精度感应装置进行检测。 9．*外设腰带配备液晶显示，测试时与主机同步显示数据，内置可充电锂电池。 10．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 11．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 12．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 13．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 14．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 八）闭眼单脚站立测试仪 1．量程：0～999s、分度值：1s、误差：±0.5s。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．外设采用红外线对射自动测量，自动判断双脚和单脚站立状态。 8．单脚站立自动开始计时，多次测量自动取最好数据。 9．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 10．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 11．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 12．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 13．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 九）俯卧撑测试仪： 1．量程：0～900次、分度值：1次、误差：±1次。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．通过传感器测试受试者成功俯卧动作，并自动计数，多次测试取最好数据上传电脑。 8．传感器有液晶显示功能，内置可充电锂电池，与主机同步显示测试数据。 9．配置单人测试，支持实时无线扩展多人同时测试，主机同屏显示多人测试状态及测试数据。 10．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 11．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 12．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 13．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 14．产品需通过NSCC国体认证或检验报告 十）纵跳测试仪： 1．量程：0～100cm、分度值：0.1cm 误差：±1%。 2．测试数据自动存储在主机中，双芯片备份数据，防止数据丢失，单机存储量10000条以上，可查询测试数据及测试时间。 3．主机中文液晶屏带背光显示，背光可自动关闭。全程中文语音提示，语音及报数音量可调节或关闭。 4．主机屏实时显示时钟、日期、机器编号及电池状态，测试时间和机器编号可随测试数据同时传输到PC机中。 5．*主机与外设、主机与电脑传输均采用2.4G无线传输技术，传输稳定，保密性强。 6．支持U盘、条形码输入，支持扩展配置扫描枪和配置IC卡读写感应模块。 7．外设采用红外线非接触自动测量，自动判断站立和纵跳状态。 8．自动记录纵跳后停留空中时间，多次测量自动取最好数据。 9．支持实时上传和集中上传2种数据传输方式，兼容有线和无线模式。 10．主机具有与外设同步显示的LED液晶显示屏功能。 11．主机内置大容量锂电池，可反复充电使用，充电一次保证持续工作8小时以上。 12．支架底部配有滚轮；在搬运过程中易于挪动，配置收纳盒，可内装外设、线束、文件等物品。 13．产品通过NSCC国体认证或检验报告 十一）*国民体质评估数据可直接传入健康体适能管理系统，提供国民体质评价报告，同时支持支持手机扫描二维码和公众号获取微信版国民体质评价报告，提供微信报告样板证明 |
| 2 | 人体成分分析仪 | 1.测量原理：BIA生物电阻抗分析法 2.测量方法：8点接触电极 3.测量时间：15秒 4.测量部位：躯干、右腿、左腿、右臂、左臂 5.测量频率：5KHZ 、50KHZ 、250KHZ 6.测量范围：阻抗75～1500Ω 年龄5～99岁 身高90.0～249.9cm 体重0.1～270kg（含预置皮重） 7.测量模式：一般人/运动员 8.*预置皮重：无需进入系统设置，可在配套智能终端录入个人信息时快速对每个受试者独立设置预置皮重，最小增量单位0.1㎏ 9.测评指标：体重、体脂率、肌肉量、脂肪量、身体水分、细胞内外液、浮肿指数、去脂体重、推定骨量、蛋白质、BMI、腰臀比、内脏脂肪等级、基础代谢、基础代谢年龄、各阶段肌肉量、各阶段体脂肪率、各阶段脂肪量、左右均衡分析、体型综合评定、腿部肌肉点数 10.测评标准：亚洲人群参考标准, 分年龄段提供标准 11. 测评报告：报告中具有所有频段的身体节段电阻抗值。支持将所有频段的身体节段电阻抗值导出excel格式文件 12、*软件应用：测试数据直接传入健康体适能管理系统，可提供减肥和增加肌肉等改善体成分的锻炼指导建议和营养建议，能对数据进行综合分析、导入、导出、上传和备份管理 13. 支持手机扫描二维码和公众号获取微信版体成分测试报告，便于加强身体形态功能评估效果及后期科学健身指导跟踪干预管理,提供微信版干预计划，提供界面展示测评结果、风险提示、改善目标等项目，提供微信报告样板证明 |
| 3 | 超声骨密度仪 | 1、测量原理：超声波全干式测量技术 2、测量方法：通过测量宽带超声衰减（BUA）和超声速度（SOS）,估算出跟骨部的骨质指数（BQI） 3、测量人群：0-100岁 4、测量时间：15秒以内 5、测量介质：导声胶 6、测量部位：根骨 7、测量参数：超声速度（SOS）、超声振幅衰减（BUA）、骨质指数（BQI 8、精确度：0.2% 9、测评指标：骨质指数BQI，T值，Z值 10、评价标准：亚洲、中国人群标准 11、测评报告：中文报告，彩色、黑白可选 12、软件应用：可嵌入健康体适能管理系统，与此次购买的体成分、超声骨密度仪、国民体质检测仪设备共享基础数据库，可提供改善骨质疏松、骨折风险的锻炼指导和营养建议 13、*支持手机扫描二维码和公众号获取微信版测试报告,提供微信版干预计划，提供界面展示测评结果、风险提示、改善目标等项目，提供微信报告样板证明 |
| 4 | 健康体适能管理系统（含配套电脑4台） | 1.功能：支持多种业务集成功能，采用IC卡、串口、手工录入、EXECL导入等多样化数据采集方式，包括国民体质、心肺功能、身体成分、人体能量监测（亚健康）、骨密度、动脉硬化、脊柱机能、平衡能力等10余项测评结果回传。 2. 评价标准：各项测评指标标准，每10岁一个年龄段评价标准。 3. 综合评价：最多可针对9个项目30多个关键指标综合分析和评价，以及提示重点关注的健康风险因素，以及运动能力、运动风险评估。 4. *综合锻炼指导：提供科学的热身指导、运动项目、锻炼要点、强度、频率、时间、注意事项、营养建议和温馨提示。运动项目包括11个大类500种以上。 5．业务管理：预约登记、状态查询、报告批量打印、菜单个性化、权限设置、报告logo页眉自定义等。 6. 数据采集方式：支持网络、蓝牙、无线，读卡在内的采集方式。 7. *可出具微信综合评估报告（提供微信报告样板证明），同时支持与本中心的公众号进行对接，实现微信查看报告功能，提供同类型案例证明。 8.*数据管理：对数据进行分析、导出、和数据上传，符合国家体育总局发布的数据标准及接口协议，能够与国民体质健康数据平台相匹配，提供匹配证明材料。 9.制造商具备健康体适能系统软件著作权证书及软件企业资格证书。（提供证明文件的复印件，原件评审时备查） |