重庆市体育局

科研训练设备采购询价邀请函

一、采购单位名称：      重庆市体育局

二、采购项目名称：      运动员神经心理反馈系统

| 产品名称 | 主要参数和功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动员神经心理反馈系统 | 用于运动员的心理评估，测试，训练，筛选，具有无线便携式的高精度、多用途专业设备，能够监测多参数指标，可以反映运动员的精神压力水平，疲劳程度，心理调控能力，注意力程度，运动心理，训练比赛兴奋状态的调用，记忆力训练，反应力测试，心理应激训练等。根据实际工作需要，主要技术参数和功能需实现以下要求： 1.具有双传输系统。具备高速无线蓝牙功能，可便携移动，能够在训练场地使用，配备高性能笔记本电脑分析主机（内存8G以上，硬盘500G以上，独立显卡），配套彩色激光打印机，便于实时训练和采集数据。配高速USB直线传输，能够在实验室处理大量数据时候使用。 2.具有双电源系统。主机自带存储电源和外接8000毫安以上可充电锂电池。 3、主机带液晶显示屏，显示蓝牙状态，设备数据记录状态，SD卡状态，电源状态等。含高速大容量SD 存储卡，可做24小时动态脑电和心电。能够多屏显示。双Marker系统：设备表面按钮打标记，并外接Marker线。 4．数字化信号处理器要达到24Bits十通道以上，共模抑制比≥130db，噪声≤0.1µV，灵敏度＜ 0.1µV （脑电，肌电）。不少于8个高通滤波(0.01HZ)及低通滤波和1个直流滤波。 5.可检测脑电、肌电、心电、心率变异性HRV、皮电、皮温、血容量搏动、呼吸等多种生理信号。配备智能数码多功能传感器（可由软件控制其参数采集），抗干扰性强。 6.配备中文版生物反馈平台软件。至少包含以下软件：80通道数据通道编辑软件、通道界面编辑软件、训练方案编辑软件、80通道数据统计打印输出软件、STS同步分屏技术、数据采集滤波软件、通道协调性检测软件、HRV分析软件(具有心率变异性检测功能，可做身心平衡训降低压力、紧张等)，心理调控系统软件（9个模块），心理应激反应反馈软件(针对不同个体做场景应激训练)，左右脑分析检测软件、脑电伪迹处理软件，心理训练多媒体软件等。带有心理测量量表和潜意识测试系统，能够进行多种心理放松训练方式（呼吸放松、冥想、渐进式放松、音乐治疗等）。软件具有数据管理功能，可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。以上所有软件需匹配当前主流电脑操作系统，并负责安装在配套的主机及便携电脑设备中。 7.带有最新的心理训练游戏，能开展心理学左右脑协调平衡训练等。 8.实时显示各导监测信号的波形，支持视频实时采集、反馈功能，视觉反馈可采用AVI格式的影像文件。可以导出原始数据，可以输出ASCII，可以输出到SPSS，Excel 等分析软件。 9.训练时每次可同时采用5个以上训练界面，并可输出直方图、数字或模拟指标、两维频谱图、三维频谱图。 | 套 | 1 |
| 总价 | 大写金额：壹拾玖万伍仟园整 小写：195000.00 |  |  |

三、供应商/投标人资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

四、货物交货/服务期限/工程施工时间：2019年12月20日前

五、货物交货/服务/工程施工地点： 重庆市体育局

六、报送询价资料截止时间：2019年12月19日16点

七、报送询价资料地点：重庆市体育局

八、投标人应报送的有关投标资料（每页须加盖投标人鲜章并密封，封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字）

（一）投标人资质有关证明文件

（二）投标报价表：本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

（三）提供设备相关补充资料。

1.须提供其它可能在“技术规格和配置要求”中未标明，但要保证仪器正常运转所必需的各种连接件、连接电缆及其他的各种必需的附件，在进行安装调试时达到不需用户再提供任何其他条件的情况下，能完成所有要求的仪器功能和技术指标验收。

2.提供所投标设备的详细技术参数，并与生产厂家在官方网站及其他正式渠道公布的相符合，否则视为虚假应标。

（四）售后服务条款

1.质保期：主机3年，配件1年；

2.维修期：终身；软件终身免费升级。

3.供应商应具备完善的售后服务体系和管理措施，有专职工程师，具有及时排除修复的能力，有确定保修时间及维修时限，每半年免费保养一次。如设备出现问题24小时内必须到达现场解决问题，解决不了1天内提供备用机，能提供专业技术培训和长期售后服务，免费提供现场培训，保证买方工作人员掌握设备各种使用操作。

4.设备安装：供货时要提供其它保证仪器长期正常运转和常规保养所需的全套标准附件、专用工具，提供所投标设备的全套技术资料及产品操作手册、说明书等。提供负责售后的部门和单位联系人名称、联系方式和联系电话。设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；安装（包括一次安装不成功时的后续安装）过程中所发生的费用均由中标方承担。

5.验收方式：由使用单位按销售合同和投标文件进行验收，其中，进口设备必须具有进口的证明文件；和国外的授权书，以及国外的售后服务承诺。

6.按市场优惠价提供零配件和耗材服务。

（五）其他优惠承诺

附赠多功能电极片等主要耗材。

九、成交原则：本次采购为询价采购（满足采购要求的最低价中标），如果有供应商的报价相同，则比较供应商所报的售后服务条款及其他优惠承诺，择优确定成交供应商。

十、验收方式：按照国家相关规定验收。如投标书中对重要条款有偏离，则是投标人的风险，将导致投标无效，有偏离产品不能通过验收。中标人应保证所提供的设备和技术要达到本规格书所提出的各项要求，达不到要求的设备有权退货，并追究相关责任。

十一、本次询价要求供应商询价文件有效期为60天。

十二、联系人：张德军              联系电话： 61665176

2019年12月 17 日

附件：询价采购报价表

|  |  |  |  | 询价采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小写金额 |

公司名称盖章：

日期：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日